校正溫度
1、 先按著ST不放。
2、 ST、POWER同時按（打開 POWER 聽到嗶嗶嗶…即放手）。

3、 調整上、下鍵到目標溫度，例如75℃：螢幕顯示數字75。

4、 放上溫度計於乾浴槽中。

5、 按ST。

6、 等待螢幕數字閃爍（溫度愈高平衡時間愈久）。

7、 調整上、下鍵至溫度計所顯示之溫度，例如：74.2。

8、 按ST即可。

注意事項：使用溫度探針無法校正，必須把溫度探針拆下。
溫度探針使用時，前端探測頭一定要在加熱槽中，否則會加熱過度造成儀器受損。

